## МПУ
Приложение № 2 к приказу Минпромторга России и Минтруда России от 16 июня 2026 г. № 2908/253
Таблица сопоставления параметров микропроцессорных коленных модулей ОКПД2 32.50.23.144
Вид узла протеза нижней конечности | Конструктивная особенность (моноцентрический/ полицентрический) | Способ управления | Наименование коленного модуля (шифр, артикул, страна происхождения, производитель) |  | Функционально-антропометрические данные
|  |  | Модули российского производства | Модули иностранного производства | Возможность использовать в детских протезах | Уровень активности | Применяется при вычленении в коленном суставе | Применяется в протезе на вычленение в тазобедренном суставе | Соединение-верхняя часть (соединение проксимальной части) | Соединение-нижняя часть (соединение дистальной части) | Строительная дистальная высота коленного модуля (системная высота в дистальной части до исходной точки сборки), мм | Угол сгибания шарнира | Вес, г | Максимальная допустимая нагрузка, кг | Регулируемая подкосоустойчивость | Регулируемая скорость сгибания/ разгибания | Автоматическое торможение в фазе опоры | Адаптивность к скорости ходьбы | Префлексия | Регулировка усилия выброса ГОУ | Использование уникального несущего модуля с датчиками | Применение в протезах для купания/ водостойкость (IPXX) | Силовое разгибание | Назначенный срок службы, лет | Способ зарядки аккумуляторной батареи | Интуитивная функция опоры | Подъем по лестнице переменным шагом | Программируемые индивидуальные режимы | Езда на велосипеде | Ходьба спиной вперед | Детекция спотыкания и обеспечение безопасности при спотыкании | Бег | Время работы от батареи | Приложение пользователя для контроля и настройки узла коленного на ОС Android | Приложение протезиста для настройки коленного узла на ОС Android | Маркетинговый (неизмеряемый параметр)/ Дополнительные функции
Система коленостопа с микропроцессорным управлением ОКПД2 32.50.23.144 | Одноосный | Гидравлический цилиндр с МПУ |  | Коленный модуль+модуль стопы Linx Blachford (Сша/Великобритания) | Нет | 2-3-4 | нет |  | 4 вида адаптеров | не применимо |  | 130° | 2600 | 125 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | нет | да | не применимо | нет | нет | 3 | магитная | да | нет | да | да | н/д | да | легкий бег | 2-3 дня | нет | нет | Интегрированная система нижней конечности с микропроцессорным управлением
|  |  |  | Коленный модуль+модуль стопы SYNCYS Proteor (Франция) | Нет | 2-3 |  |  | юстировочная пирамидка | не применимо |  | 125° | 3200 | 125 | [7 empty] | нет/IP 54 |  | 2 |  |  | да |  | да | да | да |  | не менее 96 часов |  |  | Гидравлико-пневматическое управление
Коленные модули с микропроцессорным управлением ОКПД2 32.50.23.144 |  | Гибрид (наличие гидравлического и пневматического цилиндра) |  | Коленный модуль Ni-c311 Nabtesco (Япония) | Нет | 3-4 | нет | Да | юстировочная пирамидка | хомут | 266/268 | 140° | 1385 | 100/125 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | нет | да | нет | нет | нет | 2 | нет | да | да | нет | да | да | нет | нет | 2 года | нет | нет | Гидравлико-пневматическое управление
|  | Гидравлический цилиндр с МПУ |  | Коленный модуль Genium X3 Ottobock (Германия) | Нет | 3-4 | нет |  | юстировочная пирамидка | хомут | 298 | 120° | 1710 | 150 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | да | да | да | да | нет | 2 | беспроводная | да | да | да | да | да | да | да | до 5 дней | нет | нет | Возможна опора на колено
|  |  |  | Коленный модуль Genium Ottobock (Германия) | Нет | 2-3-4 | нет |  | юстировочная пирамидка | хомут | 298 / 330 | 135° | 1710 | 150 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | да | да | да | нет | нет | 2 | беспроводная | да | да | да | да | да | да | да | до 5 дней | нет | нет | Возможна опора на колено
|  |  |  | Коленный модуль Quattro Proteor (Франция) | Да | 2-3-4 | нет | Да | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | 216 | 135° | 1655 | 136 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | нет | да | нет | да | нет | 3 | проприетарный разъем | да | нет | да | да | да | да | легкий бег | 2-3 дня | нет | нет | 20 программируемых режимов (в том числе езда на велосипеде, гольф)
|  |  |  | Коленный модуль C-Leg 4 Ottobock (Германия) | Да | 2-3-4 | нет | Да | юстировочная пирамидка | хомут | 289 / 329 | 130° | 1250 | 136 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | да | да | да | нет | нет | 2 | беспроводная | да | нет | да | да | да | да | нет | до 5 дней | нет | нет | Возможна опора на колено, но в защитной оболочке, чтобы не повредить электронику
|  |  |  | Коленный модуль Rheo Knee XC Ossur (Исландия) | Нет | 3-4 | да |  | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | 236 | 120° | 1600 | 110/136 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | нет | да | нет | да | нет | 3 | проприетарный разъем | да | да | нет | да | да | да | легкий бег | 25 часов | нет | нет | Магнито-реологическая жидкость
|  |  |  | Коленный модуль Orion 3 Blachford (Сша/Великобритания) | Нет | 3-4 | нет | Да | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | 250 | 130° | 1500 | 125 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | нет | да | нет | нет | нет | 2 | проприетарный разъем | да | нет | нет | да | да | да | нет | 3 дня | нет | нет | Гидравлико-пневматический цилиндр
|  |  |  | Коленный модуль Kenevo Ottobock (Германия) | Нет (уточню) | 1-2 | нет | Да | юстировочная пирамидка | хомут | 490 | 120° | 910 | 125 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | нет | да | да | нет | нет | 2 | беспроводная | да | нет | да | нет | нет | да | нет | до 5 дней | нет | нет | Для низкоактивных пациентов, есть режим нахождения в инвалидной коляске
|  |  |  | Коленный модуль ICON College Park Ind (США) | Нет | 2-3-4 |  | Нет |  |  |  | 130° | 1530 | 150 | нет | да | да | да | да | да | нет | IP68 | нет | 3 | н/д | да | да |  | да | н/д | н/д | н/д | н/д | да | да
|  |  |  | Коленный модуль Plie 3.0 Freedom Innovation (США) | Нет | 3-4 | нет | Да | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | 223/235 | 125° | 1243 | 125 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | нет | да | нет | IP67 | нет | 3-5 | проприетарный разъем | да | нет | нет | да | да | да | легкий бег | 24 часа | нет | нет
|  |  | Коленый Модуль Актив-2 АО "НПК СПП" (Россия) |  |  | 2-3-4 | нет |  | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | 230/270* | 120° | 1350 | 120 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | нет | да | нет | нет | нет | 2 | type-c | да | нет | да | да | да | да | легкий бег | до 5 дней | да | да
|  | Пневматический цилиндр с МПУ |  | Коленный модуль Smart IP Blachford (Великобритания) | Нет | 2-3 | нет | Да | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка/хомут | 262 | 140° | от 1150 до 1270 | 125 | нет |  | да | да | нет | да | нет | нет/IP 54 | нет | 3 | н/д | да | нет | да | н/д | нет | нет | нет |  |  |  | Система управления Для фазы переноса: микропроцессорная / пневматический цилиндр Для фазы опоры: механическая
|  | Сервипривод с МПУ |  | Коленный модуль Power Knee Ossur (Исландия) | Нет | 1-2 | нет |  | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | 276 | 120° | 2600 | 116 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | нет | да | нет | нет | да | 3 | проприетарный разъем | да | да | да | н/д | да | да | нет | 25 часов | нет | нет | Коленный модуль с мотором
|  |  |  | Коленный модуль IntuyKnee Reboocon Bionics (Нидерланды) | Нет | 2-3 | нет | Нет | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка |  | 120° | 2400 | 120 | нет | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | да | да | нет | да | нет | нет | да | 2 | н/д | да | да | да | н/д | да | да | нет
| Полицентрический | Пневматический цилиндр с МПУ | Коленный модуль Kinez ООО "РПК" (Россия) |  |  | 2-3-4 | да |  | юстировочная пирамидка | хомут |  | 142° | 1300 | 135 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | 2 | type-c | нет | нет | нет | да | н/д | нет | нет | 72 часа | да | да
|  |  |  | Коленный модуль NI-C421 Nabtesco (Япония) |  | 2-3 | да |  | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | 254 | 160° | 1015 | 100 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | да
|  | Гидравлический цилиндр с МПУ |  | Коленный модуль Allux 2 Proteor (Франция) | Нет | 2-3-4 | да | Да | юстировочная пирамидка | юстировочная пирамидка | 266/268 | 180° | 1510 | 125 | да | раздельная регулировка сгибания/ разгибания | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | 2 | проприетарный разъем | нет | нет | нет | да | н/д | нет | нет | 4 дня | да | да
* - проксимальная высота и общая высота