## МПУ
Приложение № 8 к приказу Минпромторга России и Минтруда России от 16 июня 2026 г. № 2908/253
Таблица сопоставления параметров локтевых модулей пассивных и активных ОКПД2 32.50.23.171
Вид узла протеза верхней конечности | Конструктивная особенность (экзоскелетный/ эндоскелетный) | Наименование модуля кисти (шифр, артикул, страна происхождения, производитель) |  | Функционально-антропометрические данные |  |  | Технические характеристики
|  | Модули российского производства | Модули иностранного производства | Возможность использовать в детских протезах | Вычленение в локтевом суставе | Плечо на любых уровнях ампутации | Материал | Ротация в плече | Размерная сетка | Крепление | Масса модуля грамм | Косметическая оболочка | Метод снятия замка | Фиксация/замок/ ступенчатая /бесступенчатая | Защита от воды | Маркетинговый (неизмеряемый параметр)/ Дополнительные функции
Локтевой узел пассивный ОКПД2 32.50.23.171 | Экзоскелетный | УЛП-01 Галатея (Россия) |  | нет | нет | да | пластик | есть | единый | запястье 45/50 мм, плечо 67 мм | 270 | нет | кнопка | да, ступенчатая, 12 позиций с шагом 10° | нет | Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа с пассивной фиксацией и вращающимся плечевым шарниром предназначен для установки в протезы верхних конечностей
|  |  | PM-UL-12P5 Promedi (Китай) | нет | нет | да | пластик | есть | единый | запястье 45/50 мм, плечо 68 мм |  | нет | кнопка | да, ступенчатая, 13 позиций с шагом 8° | нет
|  |  | PЕ14 Бета (Китай) | нет | нет | да | пластик | есть | единый | 43/65 | 368 | нет | кнопка | да, ступенчатая, 13 позиций с шагом 8° | нет
|  |  | Шарнир детский E50 Бета (США) | да | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | единый | 51 проксимальное соединение | 210 | нет | кабель/тяга | 10 позиций | нет | Замковый локтевой шарнир E50 предназначен для протезирования детей и подростков с ампутацией плеча или при вычленении в плечевом суставе, нуждающихся в функциональном тяговом (активном) протезе
|  |  | Шарнир взрослый E200 Бета (США) | нет | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | единый | 62 проксимальное соединение | от 350 до 372 | нет | кабель/тяга | от 9 до 11 | нет | Локтевой шарнир E200 предназначен для протезирования пациентов с ампутацией плеча или при вычленении в плечевом суставе, нуждающихся в функциональном тяговом (активном) протезе
|  |  | Шарнир взрослый E400 Бета (США) | нет | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | единый | 72 проксимальное соединение | от 442 до 598 | нет | кабель/тяга | от 9 до 11 | нет | Локтевой шарнир E400 предназначен для протезирования пациентов с ампутацией плеча или при вычленении в плечевом суставе, нуждающихся в функциональном тяговом (активном) протезе
|  |  | J-HT-003 Бета (Тайвань) | нет | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | S/L | 61 и 70 проксимальное соединение | 403/410 | нет | кабель/тяга | 10 замковых позиций | нет | Шарнир имеет симметричную конструкцию, подходящую как для правой, так и для левой конечности, и поставляется с внешним выходом для кабеля замка в двух исполнениях
|  |  | NEXO E200 Бета (США) | нет | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | единый | 62 проксимальное соединение | 350 до 372 | нет | кабель/тяга | от 9 до 11 | нет | Проксимально шарнир оканчивается поворотной ламинируемой муфтой, обеспечивающей пассивную ротацию. Вместо седла дистально крепятся элементы комплекта полуфабрикатов NEXO
|  |  | NEXO E400 Бета (США) | нет | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | единый | 72 проксимальное соединение | от 450 до 598 | нет | кабель/тяга | от 8 до 11 | нет | Проксимально шарнир оканчивается поворотной ламинируемой муфтой, обеспечивающей пассивную ротацию. Вместо седла дистально крепятся элементы комплекта полуфабрикатов NEXO
|  |  | 12K12 Ottobock (Германий) | да | нет | да | пластик | есть | единый | дистальное 34 и 43,5 проксимальное | 182 | нет | нет | фрикционная фиксация | нет
|  |  | 12K19 Ottobock (Германий) | да | нет | да | пластик | есть | единый | дистальное 40 и 54 проксимальное | н/д | нет | кнопка | 10 позиций с шагом 8° | нет
|  |  | 12K5 Ottobock (Германий) | нет | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | 6¾ – 7¼/ 7¾ – 8¼ | дистальное 45(50) и 67 проксимальное | н/д | нет | кнопка | 13 позиций с шагом 8° | нет
| Эндоскелетный | Н-422П Н-422Л Галатея (Россия |  | нет | нет | да | алюминий, сталь | есть | единый | внешняя резьба М12х1,5 для дистального крепления кисти | 460 | попролон | рычаг | 6 положений | нет
|  |  | PM-UL-082B Promedi (Китай) | нет | нет | да | алюминий | есть | единый | внешняя резьба М12х1,5 для дистального крепления кисти | н/д | поролон | рычаг | ступенчатая | нет
|  |  | KAE-01-2 Бета (Тайвань) | нет | нет | нет 1 или 2 треть плеча | алюминий | нет | единый | ½" - 20 | 210 | поролон | нет | 3 положения блокировки | нет | Проксимально шарнир оканчивается адаптером для крепления к гильзе плеча, а дистально - втулкой-хомутом с внутренней резьбой ½" - 20
|  |  | KAE-02-2 Бета (Тайвань) | нет | нет | да | алюминий | нет | единый | ½" - 20 | 189 | поролон | нет | 3 положения блокировки | нет | Проксимально шарнир оканчивается втулкой-хомутом диаметром 16 мм, а дистально - хомутом с внутренней резьбой ½" - 20
|  |  | KAE-01-2 Бета (Тайвань) | нет | да | да | алюминий | нет | единый | ½" - 20 | 202 | поролон | нет | 3 положения блокировки | нет | Проксимально комплект оканчивается адаптером для ламинации в гильзу плеча, а дистально - втулкой-хомутом с внутренней резьбой ½" - 20
|  |  | KAE-03-2 Бета (Тайвань) | нет | да | да | алюминий | нет | единый | ½" - 20 | 308 | поролон | рычаг | 7 положений | нет | Проксимально комплект оканчивается адаптером для ламинации в гильзу плеча, а дистально - втулкой-хомутом с внутренней резьбой ½" - 20
|  |  | Спортивный локтевой шарнир ENER-JOINT Бета США | нет | нет | да | сталь + алюминий + ПУ | нет | единый | ½" - 20 | 540 | нет | нет | непрерывное замыкание | нет | Эластомерный энергосберегающий локтевой шарнир эндоскелетного типа с непрерывным замыканием
|  |  | 12R2 Ottobock (Германий) | нет | нет | да | алюминий | есть | единый | внешняя резьба М12х1,5 для дистального крепления кисти | н/д | нет | рычаг | н/д | нет
Локтевой узел активный ОКПД2 32.50.23.172 | Экзоскелетный |  | 12K27 Ottobock (Германий) | нет | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | 6¾ – 7¼/7¾ – 8/6¾ – 7¼/7¾ – 8 | дистальное 45(50) и 70(90) проксимальное | н/д | нет | кабель/тяга | 18 позиций с шагом 7.2° | нет
|  |  | 12K41 Ottobock (Германий) | нет | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | 6¾ – 7¼/7¾ – 8¼/7¾ – 8¼/7¾ – 8¼ | дистальное 45(50) и 70 проксимальное | н/д | нет | кабель/тяга | блокируется в любой позиции | нет | Может быть разблокирован и заблокирован даже под нагрузкой
|  |  | 12K42 Ottobock (Германий) | нет | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | 6¾ – 7¼/6¾ – 7¼/7¾ – 8¼/7¾ – 8¼ 70/7¾ – 8¼/7¾ – 8¼ | дистальное 45(50) и 70 проксимальное | н/д | нет | кабель/тяга | блокируется в любой позиции | нет | Может быть разблокирован и заблокирован даже под нагрузкой/натуральный мах при ходьбе
|  |  | Espire Basic Steeper (Великобритая) | нет | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | малый и стандарт | 45(50) дистальное соединение/70 проксимальное соединение | от 649 и 669 | нет | кабель/тяга | 13 замковых позиций | нет | Механизм свободного качания, встроенную систему облегчающую сгибание с регулировкой симедиальной (M) или латеральной (L) стороны
|  |  | Espire Classic Steeper (Великобритая) | нет | нет | да | сталь, алюминий, пластик | есть | малый и стандарт | 45(50) дистальное соединение/70 проксимальное соединение | от 651 и 671 | нет | кабель/тяга | 13 замковых позиций | нет | Тяговый локоть. Конструкция шарнира предусматривает наличие 13 замковых позиций, механизм свободного качания, встроенную систему балансировки терминального устройства с регулировкой с медиальной (M) или латеральной (L) стороны
|  | Узел локтевой 9654 (комплект полуфабрикатов для протеза плеча) НПО "Металлист" |  | да | нет | да | спирторастворимый полиамид | есть | единый | Дистальный -36 мм, проксимальный 54 | 230 | нет | тяга | ступенчатая, 7 позиций | нет | Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа с пассивной фиксацией и вращающимся плечевым шарниром предназначен для установки в протезы верхних конечностей.
|  | Узел локтевой 9656 (комплект полуфабрикатов для протеза плеча) НПО "Металлист" |  | нет | нет | да | спирторастворимый полиамид | есть | единый | Дистальный - 48 мм, проксимальный 70 | 350 | нет | тяга | ступенчатая, 7 позиций | нет | Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа с пассивной фиксацией и вращающимся плечевым шарниром предназначен для установки в протезы верхних конечностей.
|  | Узел локтевой 9657 (комплект полуфабрикатов для протеза плеча) НПО "Металлист" |  | нет | да | да | спирторастворимый полиамид | есть | единый | Дистальный - 48 мм, проксимальный 70 | 350 | нет | тяга | ступенчатая, 7 позиций | нет | Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа с пассивной фиксацией и вращающимся плечевым шарниром предназначен для установки в протезы верхних конечностей