## МПУ
Приложение № 9 к приказу Минпромторга России и Минтруда России от 16 июня 2026 г. № 2908/253
Таблица сопоставления параметров микропроцессорных кистей ОКПД2 32.50.23.183
Вид узла протеза верхней конечности | Конструктивная особенность (односхватная/ многосхватная) | Наименование модуля кисти (шифр, артикул, страна происхождения, производитель) |  | Функционально-антропометрические данные |  |  |  | Технические характеристики
|  | Модули российского производства | Модули иностранного производства | Возможность использовать в детских протезах | Уровни ампутации |  |  | Конструктивные особенности (указать параметр в предложенных формулировках) |  | Размерный ряд | Масса модуля | Доступные схваты | Аккумулятор | Управление | Датчики | Максимальный предел нагрузки на кисть (статика) | Предел несущей нагрузки на палец (статика) | Время от полного открытия до полного закрытия/ Скорость | Косметическая оболочка | Защита от воды IPXX | Назначенный срок службы, лет | Время работы от батареи | Маркетинговый (неизмеряемый параметр)/ Дополнительные функции
[5 empty] | Вычленение в пястно-фаланговых суставах | Вычленение в лучезапястном суставе | Предплечье, плечо на любом уровне ампутации, вычленение в плечевом суставе | Большой палец (активное или пассивное отведение/ приведение большого пальца) | Запястье (лучезапястный узел с активной / пассивной ротацией или многофункцио нальный)
Узел кисти с микропроцессорным управлением ОКПД2 32.50.23.183 | Многосхватные | MANIFESTO Fingers Моторика (Россия) |  | да | да | нет | нет | Моторизированный | нет | S, M, L | 700 | 8 схватов | 1440 | Мышечные сигналы, мобильное приложение | ЭМГ | 20 | 15 кг | 55 мм/с | Не предусмотрена | IP55 | 2 года | 5 часов | От 3 до 5 пальцев
|  | SmartLI Техбионик (Россия) |  | да | да | нет | нет
|  |  | i-digits Access Touch Bionic, Ossur (Исландия) | нет | да | нет | нет | нет | нет | XS, M | н/д | 12 вариантов | Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор; напряжение 7,4 В (номинальное); емкость 2000 мАч или 1300 мАч | С помощью мышечных триггеров, с помощью мобильного приложения Quick Grisp | ЭМГ. Удаленные электроды LP (полусферы электродов покрыты золотом с цель оптимизации ЭМГ сигнала), FSR (Force Sensing Resistor, резистивные электроды) | 40 кг / 90 кг | 20 кг / 32 кг | 0,8 с | Силиконовые оболочки на каждый палец | IP22 | от 1 до 3х лет | н/д
|  |  | i-digitsQuantum Touch Bionic, Ossur (Исландия) | нет | да | нет | нет | нет | нет | XS, M | н/д | 32 варианта | Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор; напряжение 7,4 В (номинальное); емкость 2000 мАч или 1300 мАч | Управление с помощью простых жестов, управление из мобильного приложения, управление за счет миосигналов, снимаемых с мышц культи, дистанционное беспроводное управление | ЭМГ.Удаленные электроды LP (полусферы электродов покрыты золотом с цель оптимизации ЭМГ сигнала), FSR (Force Sensing Resistor, резистивные электроды) | 40 кг / 90 кг | 20 кг / 32 кг | 0,8 с | Силиконовые оболочки на каждый палец | IP22 | от 1 до 3х лет | н/д | Функция Vari-Grip и Auto-Grasp. Удаленные электроды LP, FSR (Force Sensing Resistor, резистивные электроды)
|  |  | Vincent Partial 4 Active Vincent Systems GmbH (Германия) | нет | да | нет | нет | Активное сгибание, пассивное вращение (с регулируемой тугоподвижностью) | нет | XS-XXL | н/д | 14 видов или 2 (???), зависит от наличия большого пальца | Гибкий литий-полимерный аккумулятор 420 или 1290 мАч | Управление кистью при помощи одного миосигнала или многоканальное управление, использующее несколько переключающих сигналов, которые могут быть использованы для непосредственного управления различными видами схвата | ЭМГ или сенсорные датчики давления | 35 кг | 2.3 кг | 0.6 с | нет | IP68 | 5 лет | н/д
|  |  | i-limb Access Touch Bionic, Ossur (Исландия) | нет | нет | да | да | Ротатор большого пальца с ручным приводом может переводиться в положения между боковым и приведенным, для конфигурирования требуемых видов захватов | QWD (22,4 мм), WD (69,5 мм), Flexion Wrist (52 мм), Friction Wrist (18 мм) | XS, S, M, L | 427 - 578 гр | 12 схватов | Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор; напряжение 7,4 В (номинальное); емкость 2000 мАч или 1300 мАч | С помощью мышечных триггеров (как от двух, так и отодного электрода), с помощью мобильного приложения Quick Grisp | ЭМГ | 40 кг / 90 кг | 20 кг / 32 кг | 0,8 с | Косметических покрытий для протеза верхней конечности – 6 штук на выбор из: i-limb skin actice/actice TS; ilimb skin contour/contour TS; i-limb skin natural | IP22 | от 1 года до 3 лет | н/д | Функция Auto-Grasp
|  |  | i-limb Ultra Touch Bionic, Ossur (Исландия) | нет | нет | да | да | Ротатор большого пальца с электрическим приводом с возможностью перехода на ручное управление может автоматически переводиться в боковое или приведенное положение | QWD (22,4 мм), WD (69,5 мм), Flexion Wrist (52 мм), Friction Wrist (18 мм) | XS, S, M, L | 432 - 628 гр | 18 схватов | Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор; напряжение 7,4 В (номинальное); емкость 2000 мАч или 1300 мАч | С помощью мышечных триггеров, с помощью мобильного приложения Quick Grisp | ЭМГ | 40 кг / 90 кг | 20 кг / 32 кг | 0,8 с | Косметических покрытий для протеза верхней конечности – 6 штук на выбор из: i-limb skin actice/actice TS; ilimb skin contour/contour TS; i-limb skin natural | IP22 | от 1 года до 3 лет | н/д | Функция Vari-Grip и Auto-Grasp
|  |  | i-limb Quantum Touch Bionic, Ossur (Исландия) | нет | нет | да | да | Ротатор большого пальца с электрическим приводом может автоматически переключаться в боковое или приведенное положение | QWD (22,4 мм), WD (69,5 мм), Flexion Wrist (52 мм), Friction Wrist (18 мм) | XS, S, M, L | 433 - 628 гр | 36 схватов | Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор; напряжение 7,4 В (номинальное); емкость 2000 мАч или 1300 мАч | Управление с помощью простых жестов, управление из мобильного приложения, управление за счет миосигналов, снимаемых с мышц культи, дистанционное беспроводное управление, управление с помощью пространственного датчика i-mo™ | ЭМГ | 40 кг / 90 кг | 20 кг / 32 кг | 0,8 с | Косметических покрытий для протеза верхней конечности – 6 штук на выбор из: i-limb skin actice/actice TS; ilimb skin contour/contour TS; i-limb skin natural | IP22 | от 1 до 3х лет | н/д | Функция Vari-Grip и Auto-Grasp. 24 автоматизированных и 12 индивидуальных схватов
|  |  | Vincent Evolution 4 Vincent Systems GmbH (Германия) | нет | нет | да | да | Активное сгибание, пассивное вращение | Quicksnap, Quicksnap+flexion, Short, Short+flexion | XS, S, M, L, XL | Размер XS в сочетании с системой̆ под вычленение запястья весит менее 400 гр | 15 схватов | Гибкий литий-полимерный аккумулятор 420 или 1290 мАч | Управление кистью при помощи одного миосигнала или многоканальное управление, использующее несколько переключающих сигналов, которые могут быть использованы для непосредственного управления различными видами схвата | ЭМГ или сенсорные датчики давления | 35 кг | 2.3 кг | 0.6 с | Тканная косметическая перчатка, с ладонной стороны пропитанная силиконом, 9 вариантов цветов | IP68 | 5 лет | н/д | 6 моторов
|  |  | Vincent Young 3 Vincent Systems GmbH (Германия) | да | нет | да | да | Активное сгибание, пассивное вращение | Quicksnap, Quicksnap+flexion, Short, Short+flexion | XXS | 350 гр | 13 схватов | Гибкий литий-полимерный аккумулятор 420 или 1290 мАч | Управление кистью при помощи одного миосигнала или многоканальное управление, использующее несколько переключающих сигналов, которые могут быть использованы для непосредственного управления различными видами схвата | ЭМГ или сенсорные датчики давления | н/д | н/д | н/д | Тканная косметическая перчатка, с ладонной стороны пропитанная силиконом, 9 вариантов цветов | IP67 | от 1 гшода до 3 лет | н/д | 4 мотора
|  |  | Taska Hand (Новая Зелендия) | нет | нет | да | да | Моторизированный | Quick Disconnect or Low Profile Wrist, встроенное запястье Flexible Wrist | 7 3/4", 8 1/4" | 556-671 гр | 23 схвата | Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор; напряжение 7,4 В (номинальное); емкость 2000 мАч | Управление кистью при помощи миосигналов, а также кнопок на тыльной стороне ладони | ЭМГ, Датчики FSR (Force Sensing Resistor), Датчики распознавания шаблонов (?) | 20 кг | н/д | н/д | Не предусмотрена | IP67 | от 2 до 5 лет | н/д | 5 статических, 10 динамических, 3 специальных и 5 пользовательских схватов
|  |  | Bebionic Ottobock (Германия) | нет | нет | да | да | Моторизированный, может находиться в двух положениях | Quick Disconnect, Flex wrist, Short wrist, Multi-flex | S, M, L | 369-698 гр | 14 схватов | Литий-полимерный (600 мАч) или литий-йонный (1150 мАч) аккумулятор; напряжение 7,4 В | Управление кистью при помощи миосигналов | ЭМГ | 45 кг | 25 кг | 1 с | Силиконовая перчатка, 9 доступных цветов | нет | от 1 до 3х лет | н/д | Функция Auto-grip. 8 схватов с опозиционным большим пальцем
|  |  | Michelangelo Ottobock (Германия) | нет | нет | нет | да | Активный | Встроенный Flexible Wrist Joint | M | 520 гр с AxonWrist | 7 схватов | Литий-йонный (1150 мАч и 1500 мАч) аккумулятор; напряжение 11,1 В | Управление кистью при помощи миосигналов. Настройка параметров выполняется при помощи программного обеспечения AxonSoft и через Bluetooth | ЭМГ | 20 кг | 10 кг | н/д | AxonSkin Natural, 7 цветов, AxonSkin Silicone, 7 цветов | нет | от 1 года до 5 лет | н/д | 2 мотора
|  |  | KS-Bionic Keshen (Китай) | нет | нет | нет | да | Пассивный | С пассивной ротацией, с электроротацией, с электрофлексией, с электроротацией и электрофлексией | S, M, L, XL | 470-570 гр | 24 схвата | Аккумуляторная батарея на 2600 мАч | Переключение между схватами управляется миосигналом. Программирование с помощью смартфона. | ЭМГ | н/д | н/д | н/д | Cиликоновая оболочка кисти SGF с выбором цветовых характеристик (16 цветов) | нет | 2 | н/д | В каждый момент кисть способна осуществлять 6 схватов - 3 с противопоставленным большим пальцем и 3 с отведенным. 6 схватов с противопоставленным большим пальцем и 18 с отведенным
|  |  | KS-Bionic Freedom Keshen (Китай) | нет | нет | нет | да | Электромеханическое управление | С пассивной ротацией, с электроротацией, с электрофлексией, с электроротацией и электрофлексией | S, M, L, XL | 535-615 гр | 24 схвата | Аккумуляторная батарея на 2600 мАч | Переключение между схватами управляется миосигналом. Программирование с помощью смартфона | ЭМГ | н/д | н/д | н/д | Cиликоновая оболочка кисти SGF с выбором цветовых характеристик (16 цветов) | нет | 2 | н/д | В каждый момент кисть способна осуществлять 6 схватов - 3 с противопоставленным большим пальцем и 3 с отведенным. 6 схватов с противопоставленным большим пальцем и 18 с отведенным
|  | MeHandA MaxBionic (Россия) |  | нет | нет | да | да | Со сгибанием в шарнирах первой фаланги, с электронным управлением приведения/отведения и сгибания/разгибания | С пассивной ротацией, быстросъемное, на вычленение запястья | М | 550 гр | Не менее 30 видов схватов/жестов, возможность создания индивидуального активного схвата и пассивного жеста | 1300 / 4500 мА/ч | Мышечные триггеры, приложение, кнопка, сенсор. Возможность управление как от двух, так и от одного электрода | ЭМГ | 110 кг | 40 кг | 0,8 с | Полиуретановая оболочка (часть корпуса) | IP54 | от 1 года до 2 лет | н/д | Пропорциональное управление скоростью и силой схвата
|  | MeHandB MaxBionic (Россия) |  | нет | нет | нет | да | пассивный | С пассивной ротацией, быстросъемное, на вычленение запястья | М | 550 гр | Не менее 30 видов схватов/жестов, возможность создания индивидуального активного схвата и пассивного жеста | 1300 / 4500 мА/ч | Мышечные триггеры, приложение, нопка, сенсор. Возможность управление как от двух, так и от одного электрода. | ЭМГ | 110 кг | 40 кг | 0,8 с | Полиуретановая оболочка (часть корпуса) | IP54 | от 1 до 2х лет | н/д | Пропорциональное управление скоростью и силой схвата
|  | MANIFESTO Моторика (Россия) |  | да | нет | да | да | активный | Пассивная ротация до 180 градусов, быстросъемное | M | 500 гр | До 14 схватов (3 -преднастроенных) | 1200/2500 мАч | Мышечные сигналы, мобильное приложение | ЭМГ | 20 | 15 кг | 1.5 | Не предусмотрена | IP53 | 3 года | н/д
|  |  | O-Hand OYMotion (Китай) | нет | нет | нет | да | 3 положения | Пассивный ротатор | М | 505 гр совместно с пассивным ротатором запятья | 27 схватов | н/д | Одноканальное/многоканальное, мобильное приложение | ЭМГ | 20 кг | 5 кг | 0,8 с | Не предусмотрена | нет | 3 года | н/д | Поддержка от 2 до 8 миодатчиков. 18 актуальных схватов на выбор пользователя
|  |  | Hand BrainRobotics (Китай) | нет | нет | нет | да | Моторизированный | Быстросъемное, 50 мм |  | 556 гр | 14 схватов | 3150 мАч | Мышечные сигналы, мобильное приложение, диодная кнопка | ЭМГ | н/д | н/д | н/д | Не предусмотрена | нет | 1 год | н/д
|  | SmartLI Техбионик (Россия) |  | да | нет | да | да | н/д | Пассивный ротатор | 5 типаразмеров | н/д | до 14 схватов жестов | н/д | Мышечные сигналы, мобильное приложение | ЭМГ | н/д | н/д | н/д | Да. Реутовский завод | нет | 2 года | н/д | от 3 до 5 пальцев
| Односхватные | INDY Моторика (Россия) |  | да | нет | да | да | не применимо | Пассивная ротация до 180 градусов, быстросъемное | S, M, L, XL | 350 гр | 1 схват | 1200/2600 мАч | Пропорциональное управление | ЭМГ | н/д | 10 кг | 0,7-1,76 | Не предусмотрена | IP54 | 3 года | н/д | Управление 1 электродвигателем
|  | Миотея Галатея (Россия) |  | нет | нет | нет | да | не применимо | С пассивным ротатором ⌀48 мм с резьбовым фланцем М12х1,5 (только для протезов предплечья) | 7¼, 7¾, 8¼ | 425 | 1 схват | 750 мАч | Биоэлектрическая одноканальная или двухканальная. Контактная система управления. Без пропорционального управления | ЭМГ или миотонические | н/д | н/д | 1.5 | Типоразмер: 7¼, 7¾, 8¼ Артикул: ПФВ-К | нет | 1 год | н/д
|  | ReGrab Миолимб (Россия) |  | нет | нет | нет | да | не применимо | пассивная ротация | М | 350 | 1 схват | н/д | Пропорциональное управление | ЭМГ | н/д | н/д | 1 с | да | нет | от 1 года до 3 лет | н/д | Система дожатия схвата reGrab
|  |  | VariPlus Speed Ottobock (Германия) | нет | нет | нет | да | не применимо | Быстросъемное (QDW)/Кольцо для ламинации/ Резьбовой штырь M12x1.5 | нет | 742-472 | 1 схват | Литий-полимерный (600 мАч) или литий-йонный (1150 мАч) аккумулятор; напряжение 7,4 В | Пропорциональное управление | ЭМГ | н/д | н/д | 15-300 мм/с | да | нет | от 1 года до 3 лет | н/д
|  |  | Sensor Hand Speed Ottobock (Германия) | нет | нет | нет | да | не применимо | Быстросъемное (QDW)/Кольцо для ламинации | нет | 742-473 | 1 схват | Литий-полимерный (600 мАч) или литий-йонный (1150 мАч) аккумулятор; напряжение 7,4 В | Пропорциональное управление | ЭМГ | н/д | н/д | 15-300 мм/с | да | нет | от 1 года до 3 лет | н/д | SensorHand Speed оснащена автоматической системой стабилизации захвата SUVA Sensor, функцией FlexiGrip, а также различными режимами управления протезами с одним или двумя электродами
|  |  | Transcarpal Hand DMC Plus Ottobock (Германия) | нет | нет | да | да | не применимо | нет | нет | 308 | 1 схват | Литий-полимерный (600 мАч) или литий-йонный (1150 мАч) аккумулятор; напряжение 7,4 В | Пропорциональное управление | ЭМГ | н/д | н/д | 15-160 мм/с | да | нет | от 1 года до 3 лет | н/д
|  |  | DMC plus System Electric Hand Ottobock (Германия) | нет | нет | нет | да | не применимо | Быстросъемное (QDW)/Кольцо для ламинации | нет | 355 | 1 схват | Литий-полимерный (600 мАч) или литий-йонный (1150 мАч) аккумулятор; напряжение 7,4 В | Пропорциональное управление | ЭМГ | н/д | н/д | 15-130 мм/с | да | нет | от 1 до 3х лет | н/д | DMC plus control имеет режим управления DMC и DMC plus. Требуемый вариант управления выбирается с помощью встроенного функционального разъема (артикул 13E185). В режиме управления DMC plus требуется более высокий сигнал, чтобы разжать руку после однократного захвата с максимальной силой захвата. Это снижает риск раскрытия руки при непреднамеренных мышечных сигналах. Две независимые системы измерения и управления пропорционально регулируют как скорость захвата, так и усилие захвата. Скорость захвата и сила захвата определяются силой мышечного сигнала.
|  |  | Digital Twin system electric hand Ottobock (Германия) | нет | нет | нет | да | не применимо | Быстросъемное (QDW)/Кольцо для ламинации/ Резьбовой штырь M12x1.5 | нет | 355-457 | 1 схват | Литий-полимерный (600 мАч) или литий-йонный (1150 мАч) аккумулятор; напряжение 7,4 В | БЕЗ пропорционального управления | ЭМГ | н/д | н/д | 110 мм/с | да | нет | от 1 до 3х лет | н/д
|  |  | DMC VariPlus System Electric Greifer Ottobock (Германия) | нет | нет | нет | да | не применимо | Быстросъемное (QDW)/Кольцо для ламинации | нет | 520-540 | 1 схват | Литий-полимерный (600 мАч) или литий-йонный (1150 мАч) аккумулятор; напряжение 7,4 В | Пропорциональное управление | ЭМГ | н/д | н/д | 8-200 мм/с | Не предусмотрена | нет | от 1 года до 3 лет | н/д